## Tabelle1
MR 设备场地图纸要点check list
大类 | 小类 | 具体要求 | 备注（型号差异） | 布局图要求项目
总说明 | 目的 | 为客户和施工单位提供场地准备信息，确保场地满足设备运送和安装要求 | 所有型号通用
| 角色定义 | 1. 飞利浦：设备制造商 / 提供商；2. 客户：买方 / 最终用户；3. 施工单位 / 第三方：负责场地设计施工；4. 屏蔽公司：负责射频屏蔽室施工（建议选用飞利浦认证） | 所有型号通用
| 使用条件 | 1. 仅用于飞利浦设备场地准备，不可用于其他建筑 / 施工；2. 客户额外要求需告知飞利浦；3. 场地准备需符合本文件要求，偏离需经飞利浦项目经理同意；4. 需使用最新版本文件 | 所有型号通用
| 客户责任 | 1. 明确安装房间；2. 负责场地设计和施工；3. 确保工作区域可锁闭，限制无关人员出入；4. 告知场地周边不利影响情况并整改；5. 确保场地装修完成、清洁干燥，施工人员退场 | 所有型号通用
| 施工单位责任 | 严格按照国家相关规范及本文件要求施工，偏离需经飞利浦项目经理同意 | 所有型号通用
| 健康和安全 - 控制区域 | 1. 设定 0.5mT（5G）磁力线范围为控制区域，设置 “警告：此处有强磁场” 警示标志（地面标记 / 安全围栏等）；2. 带心脏起搏器、铁磁植入物等人员禁止进入控制区域；3. 检查室入口需设安全措施（如金属探测仪）；4. 铁磁物体禁止带入检查室；5. 非铁磁材料杜瓦罐需带标签方可带入 | 所有型号通用
| 健康和安全 - 紧急退磁 | 1. 提供两个紧急退磁开关，仅紧急情况使用；2. 医疗急救需用非无磁仪器时，需先转出病人；3. 退磁后 30 秒内磁场中心强度降至 20mT（200G）以内 | 所有型号通用
| 健康和安全 - 液氦 / 氦气 | 1. 氦气积聚可能导致窒息，失超时需通过排放系统排至室外；2. 液氦接触人体会冻伤，需专用防护装备；3. 仅培训人员可接触低温液体；4. 氦气排放管出口需设禁止进入区域，定期检查；5. 磁体通电前需安装好排放管和紧急退磁开关 | 1. Ingenia MR 5300：磁体内液氦量少，退磁时氦气留在内部，无需失超管；2. 其他型号（Ingenia 3.0T、Achieva 1.5T 等）：需设置失超管
设备资料 | 磁体参数 - 尺寸 | 1. Ingenia 3.0T：1838x2278x2505mm；2. Ingenia MR 5300：1838x2278x2505mm；3. Achieva 1.5T：2198x4444x2492mm；4. Ingenia MR 7700：1868x2278x2505mm；5. Ingenia 3.0T CX：2199x4391x2504mm Prodiva 2180x4830x2478mm 6 Multiva 1.5T 2052x4417x2499mm Achieva3.0: 2198x4444x2492mm Ingenia Elation 2278x1838x2505 | 不同型号尺寸不同，详见各型号手册
| 磁体参数 - 重量 | 1. Ingenia 3.0T：6100kg；2. Ingenia MR 5300：3700kg；3. Achieva 1.5T：4630kg；4. Ingenia MR 7700：6300kg；5. Ingenia 3.0T CX：5660kg Prodiva 3665KG Multiva 1.5T 4500KG Achieva3.0T 6100KG Ingenia Elition 6300KG | 不同型号重量不同，详见各型号手册
| 磁体参数 - 噪声 | 1. Ingenia 3.0T：94-99dB (A)（检查室）；2. Ingenia MR 5300：94-99dB (A)（检查室）；3. Achieva 1.5T：99-105dB (A)；4. Ingenia MR 7700：95dB (A)（检查室）；5. Ingenia 3.0T CX：105dB (A) Pridiva 99-105db Achieva 3.0:99-105db Multiva 1.5T 99-105db Ingenia Elition 94-99db | 不同型号噪声值不同，详见各型号手册
| 病人床参数 - 尺寸 | 1. Ingenia 3.0T/Ingenia MR 5300/Ingenia MR 7700：560x2500x947mm；2. Achieva 1.5T：含磁体整体尺寸 2198x4444x2492mm；3. Ingenia 3.0T CX：含磁体整体尺寸 2199x4391x2504mm Pridiva 2180x4830x2478含磁体整体尺寸 Multiva 1.5T 2052x4417x2499mm含磁体整体尺寸 Achieva 3.0T: 2198x4444x2492 含磁体整体尺寸 Ingenia Elition 560x2500x947MM | 不同型号尺寸不同，详见各型号手册
| 病人床参数 - 重量 | 1. Ingenia 3.0T/Ingenia MR 5300/Ingenia MR 7700：260kg；2. Achieva 1.5T：165KG；3. Ingenia 3.0T CX：含磁体整体重量 5660kg Prodiva 268KG Multiva165KG Achieva3.0T 260KG Ingenia Elition 260KG | 不同型号重量不同，详见各型号手册
运输要求 | 操作车辆 | 需使用大卡车、铲车、吊车、液压车 | 所有型号通用
| 磁体入口尺寸 | 1. 开墙洞：2.50m（宽）x2.50m（高）；2. 屋顶吊装：2.50m（长）x2.50m（宽） | 所有型号通用
| 走廊尺寸 | 2.50m（宽）x2.60m（高） | 1. Ingenia MR 7700：走廊宽 > 2.5m、高 > 2.50m；2. 其他型号：2.50m（宽）x2.60m（高）
| 检查室门尺寸 | 1.20m（宽）x2.10m（高）（加液氦通道,500L液氦杜瓦罐）(如果液氦杜瓦罐是小瓶250L,尺寸要求 900 （宽）x2020 高，) | 所有型号通用
| 设备室门尺寸 | 1.20m（宽）x2.10m（高） | 所有型号通用
| 运输时振动加速度限值 | 竖直方向≤2g，其他方向≤1g | 所有型号通用
| 磁体运输尺寸 - 带外壳 | 1. Ingenia 3.0T：1870x2280mm（重量 6100kg）；2. Ingenia MR 5300：1870x2280mm（重量 3700kg）；3. Ingenia MR 7700：1870x2280mm（重量 6300kg）；4. Achieva 1.5T：2060x1780x2400mm（重量 3800kg）；5. Ingenia 3.0T CX：1920x1780x2480mm（重量 5660kg）Prodiva 1.5T 2020x1880x2200mm（重量3665kg）Multiva 1.5T 2060x1780x2400mm （重量 4500kg）Achieva 3.0T：1920x1780x2480mm（重量 6100kg）Ingenia Elition 1870x2280mm（重量6300kg) | 不同型号尺寸 / 重量不同，详见各型号手册
| 存放条件 - 温度 | 1. 常规：-20~50°C；由于每台机器都有测试水膜，水膜适用温度在 5~50°C，过低都会把水膜冻裂 | 不同型号略有差异
| 存放条件 - 湿度 | 5%~95%（无冷凝） | 所有型号通用
| 存放条件 - 仓库面积 | 大于 40m²，封闭区域 | 所有型号通用
| 存放条件 - 大气压力 | 1. Ingenia 3.0T/Ingenia MR 7700/Ingenia 3.0T CX/Prodiva 1.5T/Mulitiva 1.5T/Ingenia Elition ：50kPa~106kPa；2. Ingenia MR 5300：700hPa~1100hPa；3. Achieva 1.5T：无明确要求（默认遵循常规） | 不同型号略有差异
| 存放条件 - 倾斜角度 | 1. 无额外液氦挥发：≤5°（Ingenia 3.0T/Ingenia 3.0T CX）；≤20°（Ingenia MR 5300/Ingenia MR 7700）；2. 大量液氦挥发：≤20°（所有型号） | 不同型号略有差异
机房选址 | 静态铁磁物体 | 1. 磁体中心轴两侧 3mx3m 范围内：地面以下 50mm 内无铁磁物质；50~250mm 内铁磁物质≤25kg/m²；250mm 以下可忽略，需均匀分布；2. 非均匀铁磁物质（如钢梁）：长轴垂直 Z 轴时距等中心 > 1.25m，其他角度 > 1.6m；3. 大质量铁磁物质 / 结构距磁体中心≥2.5m ,3 在最终完成地面以下 0.25m 至 0.68m 之间，非均匀的铁磁性物质（如钢梁）的长 轴方向必须与磁体 Z 轴垂直。 ⚫ 其他角度的铁磁性物质必须距离最终完成地面 0.68m 以外。 ⚫ 质量较大的铁磁性物质或铁制结构必须放置在磁体中心至少 2.5m 远的地方。（对于Achieva,Prodiva ,) | 部分型号通用,不同型号有所不同，详见各型号手册
| 移动铁磁物体最小距离 | 需根据物体重量及与磁体等中心的轴向（Z 轴 / X/Y 轴）距离确定，重量越大、距离越近，要求越严格（具体参照各型号手册中的距离表格） | 所有型号通用原则，具体数值需参照对应型号手册中的 “移动铁磁性物体最小距离要求表”
| 移动的磁化物体 | 安全距离 = 移动铁磁物体质量 ×10，再参照 “移动铁磁性物体最小距离要求表” 查询 | 所有型号通用
| 电力轨道交通系统最小距离 | 1. 电流 750A：平行 Z 轴（0°）18m，90°24m（Ingenia 3.0T/Ingenia MR 7700/Achieva 3.0T/Ingenia Elition）；17m（0°），25m（90°）（Ingenia MR 5300/Achieva 1.5T/Multiva1.5T）；平行 Z 轴（0°）17m，90°25m（Prodiva）2. 电流 2000A：平行 Z 轴（0°）26m，90°34m（Ingenia 3.0T/Ingenia MR 7700/Achieva 3.0T/Ingenia Elition ）；32m（0°），41m（90°）（Ingenia MR 5300/Achieva 1.5T）;18m（0°），41m（90°）（Prodiva1.5t/Multiva1.5T） | 不同型号电流对应的距离不同，详见各型号手册
| 电磁场干扰源最小距离 | 1. 电缆线：22.4×√电流大小（A）（厘米）；2. 变压器：39.4× 功率（KVA）（厘米）；3. 电动机：91.4× 功率（KVA）（厘米） | 所有型号通用
| 磁体间干扰 | 1. 相邻磁共振等中心场强 <0.05mT：允许；2. 0.05~0.3mT：需重新匀场；3.>0.3mT：不允许(此值只限于飞利浦磁共振系统,其他品牌需要和其他厂商确认） | 所有型号通用（仅限飞利浦磁共振系统）
| 振动干扰 - 连续振动 | 1. 来源：电动马达、空调系统等；2. 解决方式：去除振动源或安装防震垫 | 所有型号通用
| 振动干扰 - 随机振动 | 1. 来源：车辆、人员走动、建筑共振等；2. 解决方式：改变建筑结构（如安装隔离平台），需专业工程师设计 | 所有型号通用
| 干扰测试 | 1. 测试内容：DC、AC、Vibration；2. 测试探头：磁体中心位置，沿 Z 轴放置，每偏转 45° 测试；3. 测试时段：工作时段，干扰源开启至最大值；4. 测试取值：Peak-to-Peak 值 | 所有型号通用
施工要求 | 通用要求 | 1. 机房准备及监理需由有资质专业公司负责，客户签订合同并监督；2. 遵守国家 / 地方相关法规；3. 飞利浦提供设备重量等数据供参考，客户 / 施工单位负责地面 / 天花 / 墙面承重确认；4. 严格检查房间尺寸，偏差需及时告知飞利浦 | 所有型号通用
检查室要求 | 净尺寸 - 长度 | 1. 推荐：Ingenia 3.0T>7500mm，Ingenia MR 5300/Ingenia Elition>7000mm，Achieva 1.5T/Multiva 1.5T>7000mm，Ingenia MR 7700>7000mm，Ingenia 3.0T CX/Achieva 3.0T>7500mm；2. 最小：所有型号(除了Prodiva 1.5T)≥6100mm 3 Prodiva 1.5T >70000mm,最小5700mm | 不同型号推荐长度不同，最小长度一致
| 净尺寸 - 宽度 | 1. 推荐：Ingenia 3.0T>6000mm，Ingenia MR 5300>4800mm，Achieva 1.5T/Multiva 1.5T>5000mm，Ingenia MR 7700/Ingenia Elition>6200mm，Ingenia 3.0T CX/Achieva 3.0T>6000mm；2. 最小：所有型号≥4500mm 3 Prodiva>4700MM,最小3350mm磁体左侧最小 1805mm，右侧最小 1542mm。,Ingenia Elition 当磁体中心距后方完成面＞2m 时，最小宽度为 3.4m。当磁体中心距后方完成面＜2m时，最小宽度为 3.6m。 | 不同型号推荐宽度不同，最小宽度一致
| 净尺寸 - 屏蔽屋高度 | 1. 推荐：所有型号 > 3200mm；2. 最小：所有型号≥3000mm（Ingenia MR 7700 建议≥3000mm，Ingenia 3.0T CX 建议≥3200mm）Prodiva 最小2650MM，小屏蔽高度取决于假顶与失超管高度 | 不同型号推荐高度略有差异，最小高度一致
| 房间通用要求 | 1. 室内金属物体需为非铁磁性材料；2. 接入的电线、管道等需通过滤波器 / 波导管滤波；3. 房顶无水管 / 水槽，下方避免管道经过；4. 防止屏蔽体泡水 | 所有型号通用
| 屏蔽要求 - 衰减值 | 频率 10M-130MHz 范围内，衰减值≥100dB，安装前需第三方检测（标准：MIL-STD-285 或 GB/T 12190） | 所有型号通用
| 屏蔽要求 - 绝缘 | 屏蔽室对地绝缘电阻 > 3kΩ | 所有型号通用
| 屏蔽要求 - 门机联锁 | 1. 屏蔽门行程开关需连接至 DACC 机柜，留出 2m 余量；2. 屏蔽门打开时设备禁止发射电磁波，否则可能导致电磁辐射风险 | 所有型号通用
| 屏蔽要求 - 材料 | 屏蔽窗采用钢化安全玻璃，屏蔽室施工由屏蔽公司完成 | 所有型号通用
| 失超管要求 - 存在性 | 1. 需设置：Ingenia 3.0T、Achieva 1.5T/Achieva 3.0T/Multiva 1.5T、Ingenia MR 7700、Ingenia 3.0T CX，Prodiva 1.5T；Ingenia Elition 2. 无需设置：Ingenia MR 5300（BlueSeal 技术） | 型号差异核心：Ingenia MR 5300 取消失超管
| 地面要求 - 平整度 | 1. 磁体基础范围（A 区域）：任意两点水平差≤2.5mm（Ingenia 3.0T/Ingenia 3.0T CX/Ingenia Elition）；≤5mm（其他型号）；2. 其他区域（B 区域）：任意两点水平差≤±10mm（Ingenia 3.0T/Ingenia 3.0T CX）；≤20mm（其他型号）；3. 屏蔽层处地面：任意两点水平差≤2.5mm/m（Ingenia 3.0T）；≤5mm（其他型号） | 不同型号水平度公差不同
| 地面要求 - 基础承重 | 1. 磁体地垫总受力：Ingenia 3.0T 61KN，Ingenia MR 5300 37KN，Achieva 1.5T/Multiva 1.5T 12.5KN，Ingenia MR 7700/Ingenia Elition 64KN，Ingenia 3.0T CX /Achieva 3.0T 23KN / 地垫；Prodiva 40.6KN2. 病人床地垫：横向受力 4KN，向上受力 10KN（单个螺栓），向下受力 5KN (Multiva 1.5T 是10KN） | 不同型号地垫受力不同
| 地面要求 - 地垫材料 | 1. 磁体地垫：≥20mm 厚铝板；2. 病人床地垫：≥20mm 厚不锈钢或铝片 | 所有型号通用
| 地面要求 - 绝缘电阻 | 地面绝缘电阻 < 1×10⁹Ω/m²（参照 NEN EN IEC 61340-4） | Ingenia 3.0T/Ingenia MR 5300/Ingenia MR 7700；Achieva 1.5T：<300kΩ；Ingenia 3.0T CX：<1×10⁹Ω/m²
| 天花要求 - 吊顶 | 1. 推荐非金属材料，需有降噪效果；2. 磁体上方留 1440x720mm 开口（无吊顶）(Achieva 1.5/Achieva 3.0t/Multiva1.5T/Ingenia 3.0CX），外侧设 1440x800mm 活动假顶(Achieva 1.5/Achieva 3.0t/Multiva1.5T/Ingenia 3.0T CX）3 磁体上方留 1160x550mm 开口（无吊顶）(Prodiva 1.5T,），外侧设 11600x600mm 活动假顶(Prodiva 1.5T,）；4 磁体上方留 1440x700mm 开口（无吊顶）(Ingenia系列 ），外侧设 1440x600mm 活动假顶Ingenia 系列）； 5. 磁体维修空间内无低于 2600mm 的悬吊物体；4. 金属部件需与射频屏蔽接地连接 | 所有型号通用
| 天花要求 - 扬声器 | 1. 两个扬声器安装在吊顶上（磁体前后各一个），需在 100mT 磁场区域外；2. 吊顶需承受 25N 重量；3. 通过吊环（屏蔽公司提供）和安全绳索（飞利浦提供）固定，吊环距扬声器≤2.5m，承受 250N 拉力 | 所有型号通用
| 天花线槽要求 - 截面积 | 1. 最小：500x100mm（Ingenia MR 5300/Ingenia MR 7700）；600x100mm（其他型号）；2. 推荐：800x100mm（所有型号） | 不同型号最小截面积不同
| 天花线槽要求 - 高度 | 假顶以上 80mm，距最终地面 2600mm | 所有型号通用
| 墙面要求 | 1. 墙面平整且垂直地面；2. 系统滤波板和失超管波导洞口尺寸 / 位置符合安装要求；3. 系统滤波板波导外表面突出屏蔽层，与装饰层齐平；4. 屏蔽商准备 M5/M8 螺丝、螺母 | 所有型号通用
| 噪声要求 - 测量值 | 1. 操作者位置：105dB (A)（Ingenia /Achieva系列/Multiva 1.5T/Ingenia Elition）；40dB (A)（Ingenia MR 7700 控制室）；99db(A)(Prodiva系列）2. 检查床前：101dB (A)（Ingenia /Achieva系列/Multiva 系列/Ingenia Elition ）96db(A)(Prodiva系列）；3. 磁体 1 米周围：99dB (A)（Ingenia 3.0T）；94db(A)(Prodiva) 75dB (A)（设备室，其他型号） | 不同型号测量点噪声值不同
| 噪声要求 - 降噪 | 1. 天花材料吸音系数 > 0.7；2. 主音频范围 600~1000Hz；3. 屏蔽门衰减 > 32dB；4. 屏蔽窗衰减 > 40dB；5. 屏蔽室外噪声≤屏蔽门处噪声 | 所有型号通用
| 照明要求 - 灯具类型 | 推荐白炽灯 / 卤素灯，禁止荧光灯、节能灯、常规 LED 灯、电子调光灯 | 所有型号通用
| 照明要求 - 照度 | 1. 病人检查：200Lux；2. 安装维修：500Lux；3. 避免扫描床和磁体背后正上方设照明 | 所有型号通用
| 插座要求 | 1. 墙面安装 10A 通用电源插座；2. 吊顶上部隔层内（磁体顶部附近）安装 10A 插座 + 带开关照明灯（Ingenia 3.0T/CX/Achieva/Multiva）；16A 插座 + 带开关照明灯（Ingenia MR 5300/Ingenia MR 7700/Prodiva/Ingenia Elition） | 不同型号插座规格略有差异
设备室要求 | 净尺寸 - 长度 | 1. 推荐：Ingenia 3.0T/CX>5000mm，Ingenia MR 5300>5500mm，Achieva 1.5T/3.0/Multiva 1.5T>5000mm，Ingenia MR 7700/Ingenia Elition >6500mm，Ingenia 3.0T CX>5000mm； Prodiva1.5T > 6500mm2. 最小：Ingenia 3.0T≥4000mm，Ingenia MR 5300≥4800mm，Achieva 1.5T/Multiva1.5T≥4000mm，Ingenia MR 7700/Ingenia Elition≥5000mm，Ingenia 3.0T CX≥4000mm Prodiva1.5T≥5000mm | 不同型号尺寸不同
| 净尺寸 - 宽度 | 1. 推荐：Ingenia 3.0T/CX>4000mm，Ingenia MR 5300>3500mm，Achieva 1.5T/3.0/Multiva1.5T>4000mm，Ingenia MR 7700/Ingenia Elition>3500mm，Ingenia 3.0T CX>4000mm；Prodiva1.5T >3500mm2. 最小：Ingenia 3.0T≥3000mm，Ingenia MR 5300≥2500mm，Achieva 1.5T/Multiva1.5T≥3000mm，Ingenia MR 7700/IngeniaElition≥2500mm，Ingenia 3.0T CX≥3000mm Prodiva1.5T >2200mm | 不同型号尺寸不同
| 净尺寸 - 结构高度 | 1. 推荐：所有型号 > 3200mm；2. 最小：Ingenia 3.0T≥3000mm，Ingenia MR 5300≥2600mm，Achieva 1.5T/3.0/Multiva1.5T≥3000mm，Ingenia MR 7700/IngeniaElition≥2600mm，Ingenia 3.0T CX≥3000mm Prodiva1.5T≥3000mm | 不同型号尺寸不同
| 设备最大允许磁场强度 | 1. 系统滤波板（SFB）：7mT（所有型号）；2. 主电源分配柜（MDU）：15mT（所有型号）；3. 梯度放大柜（GAC）：15mT（所有型号）；4. 数据处理柜（DACC）：5mT（所有型号）；5. 操作台：5mT（Ingenia 3.0T/Achieva 1.5T），15mT（Ingenia MR 5300/Ingenia MR 7700） | 不同型号部分设备允许场强不同
| 供水要求 - 进水 | 进水管径 6 分，球阀，压力 0.15~0.6MPa，流量≥10L/min，符合市政供水要求 | 所有型号通用
| 供水要求 - 排水 | 排水口 > 2 寸，与排水系统相连 | 所有型号通用
控制室要求 | 净尺寸 - 长度 | 1. 推荐：所有型号 > 4000mm；2. 最小：所有型号≥3200mm | 所有型号通用
| 净尺寸 - 宽度 | 1. 推荐：所有型号 > 3000mm；2. 最小：所有型号≥2000mm | 所有型号通用
| 净尺寸 - 结构高度 | 1. 推荐：Ingenia 3.0/Prodiva 1.5TT>3200mm，Ingenia MR 5300>3000mm，Achieva 1.5T/Multiva1.5T>3200mm，Ingenia MR 7700/Ingenia Elition>3200mm；2. 最小：Ingenia 3.0T≥2800mm，Ingenia MR 5300 /IngeniaElition无明确要求，Achieva 1.5T/3.0/Multiva1.5T≥2800mm | 不同型号尺寸不同
| 噪声要求 | 1. 测量值：操作台前 1 米处 55dB (A)（Ingenia 3.0T/Achieva 1.5T/3.0T/Multiva1.5T）；40dB (A)（Ingenia MR 5300/Ingenia MR 7700/IngeniaElition）；75db(A)(Prodiva 1.5T/Ingenia 3.0T CX)2. 降噪：天花材料吸音系数 > 0.6，主音频范围 600~1000Hz | 不同型号测量值不同
| 照明要求 | 1. 日常：50~100Lux；2. 维修：500Lux；3. 避免光线直射控制台监视器 | 所有型号通用
电气要求 | 主电源 - 电压 / 频率 | 380V±10%，AC，3P/N/PE，50Hz±1Hz | 所有型号通用
| 主电源 - 额定容量 | 1. Ingenia 3.0T/Achieva 3.0T/Ingenia Elition：86kVA；2. Ingenia MR 5300：60kVA；3. Achieva 1.5T：60kVA（单梯）/80kVA（双梯）；4. Ingenia MR 7700：115kVA；5. Ingenia 3.0T CX：无明确要求（参考 Ingenia 3.0T）Prodiva 1.5T:50KVA Achieva 3.0T 86kVA Multiva 1.5T 60KVA | 不同型号容量不同
| 主电源 - 额定电流 | 1. Ingenia 3.0T/Ingenia Elition：124A；2. Ingenia MR 5300：90A；3. Ingenia MR 7700：175A 4 Prodiva 1.5 T100A 5 Achieva 1.5T/3.0T:125A(双梯) /100A(单梯) 6 Multiva 1.5T 100A | 不同型号电流不同
| 主电源 - 电源内阻 | 1. Ingenia 3.0T/Multiva1.5T/Achieva 3.0T：<150mΩ；2. Ingenia MR 5300：<200mΩ；3. Achieva 1.5T/3.0T：≤200mΩ（单梯）/≤150mΩ（双梯）；4. Ingenia MR 7700：<110mΩ；5. Ingenia 3.0T CX：无明确要求（参考 Ingenia 3.0T）6 IngeniaElition <200mΩ（Elition S）; <150mΩ（Elition X） | 不同型号内阻要求不同
| 辅助电源 - 额定功率 | 80kW（具体视空调 / 水冷设备而定） | 所有型号通用
| 辅助电源 - 主断路器 | 200A（所有型号） | 所有型号通用
| 接地系统 | 1. 推荐：TN-S/TT 系统，严禁 TN-C 系统；2. 接地电阻：联合接地 < 1Ω，独立接地 < 4Ω（所有型号）；3. 保护接地用线线径≥35mm²，与相线相等或为相线 1/2 零地电压差：＜5V（建议＜1V RMS） | 所有型号通用
网络要求 | 硬件要求 | 1. 千兆以太网，6 类网线，RJ45 插座；2. 需联通后处理工作站、激光相机等；3. Achieva 1.5T：建议 4 个网络端口（三用一备），位置在控制室观察窗下方距地 30cm | 所有型号通用原则，Achieva 1.5T 有额外端口数量要求
| 远程服务（PRS） | 1. 需 4G 信号或稳定外网连接；2. 支持远程诊断、维修、软件升级；3. 接入方式：ADSL（推荐）、固定 IP、动态 IP 等 | 所有型号通用
冷却水要求 | 水冷机室外机距离 | 与磁体中心距离≥5 米（所有型号） | 所有型号通用
| 基础平台 | 1. 尺寸：3m×2.5m（常规）；6m×2m（Ingenia MR 5300/Ingenia MR 7700 空调室外机）；2. 材料：C25 混凝土，厚度≥20cm，表面水平平整 | 不同型号基础尺寸略有差异
| 防护措施 | 室外机周围设栅栏 / 围挡，预留足够散热空间（≥1 米） | 所有型号通用
空调要求 | 检查室 - 温度 | 18~22°C（所有型号） | 所有型号通用
| 检查室 - 相对湿度 | 40%~70%（所有型号） | 所有型号通用
| 设备室 - 温度 | 15~24°C（所有型号） | 所有型号通用
| 设备室 - 相对湿度 | 30%~70%（所有型号） | 所有型号通用
| 控制室 - 温度 | 18~24°C（所有型号） | 所有型号通用
| 控制室 - 相对湿度 | 30%~70%（所有型号） | 所有型号通用
| 换气量 | 检查室每小时换气 5 次或至少 400m³/h（Ingenia 3.0T/Ingenia MR 5300/Ingenia MR 7700）；≥500m³/h（Achieva 1.5T） | 不同型号换气量要求不同
| 空调类型 | 检查室 / 设备室建议专用恒温恒湿空调，控制室建议中央空调或独立空调（避免噪声 / 温度波动） | 所有型号通用
准备区域 / 更衣室要求 | 设置要求 | 强烈建议在检查区域周边设置，避免病人误带铁磁物体进入检查室 | 所有型号通用
外部失超围栏 | 样式 | 失超（氦气排放）管室外部分允许的最大压降为 50mBar。排放形式：1 出外墙排放，2 外墙开口排放 3 屋顶排放 外部失超围栏制作：根据实际场地坏境不同，选择对应的排放形式，做对应的失超围栏 | 除了MR 5300 不适用，其他机型根据各个场地环境情况选择对应的围栏和排放形式手册要求进行制作
铁磁屏蔽 |  | 磁场屏蔽要求是根据现场实际情况，使控制区域最小化或者使磁场在检查室内。如 果需要额外的铁磁屏蔽，请联系飞利浦。客户负责与额外的铁磁屏蔽有关的一切费 用。在一定条件下，可以要求减小 0.5mT 磁力线的影响区域。在一定的限定条件下，通过在检 查室的墙体上增加铁磁屏蔽可以达到上述要求。磁体屏蔽由特定钢材组成，薄板厚度在 2~20 毫米之间。铁板的大小和厚度由飞利浦被动屏蔽计算所决定。 | 需要依据飞利浦算出的铁磁屏蔽进行施工