## iXR
Philips Health System 飞利浦医疗系统
Site Survey Report 场地勘察报告 iXR V11
注：
1. 附上机房整体照片两张。
2. 请将机房内梁和柱的情况标示清楚。
3. 将机房内现有的固定不变的状况标示清楚，如柜子、水管、医疗气体等。
4. 已经有了产品配置清单，请同时提供此配置单。
5. 如为Hybrid项目请电话联系。
项目信息
客户（医院）： | 义乌市中心医院
项目状态： | 已中标 |  | 项目号（若有）： | （选填）
配置清单： | 无 |  | 场地勘察日期： | 2024.5.30
区域 | East |  | 项目工程师： | 王成飞
详图交付日期： |  |  | 预计机开工日期：
主机产品信息
设备型号： | Uniq FD2010(15)-Neuro
C臂轨道： | 标准轨 |  |  | 假顶高度： | 高 *2970* mm | *落地＜2900时必须在后方写上具体高度
病人床铁板型号： | AD5/AD7(non-swivel)-9896.002.05302 |  |  | 原厂机柜数量： | 5 | *机柜数量不包括：盘线柜，变压器和稳压电源
悬吊显示器形式： | 轨道式MCS-大屏(UNIQ/Allura) |  |  | 其他特殊配置： | （选填） | *Azurion3系列默认吊臂，7系列默认轨道
悬吊铅屏风&手术灯： | MCS(原厂铅屏&手术灯) |  |  |  |  | *Azurion 3系统默认华仁，7系列默认轨道。*其他配置为第三方吊塔
场地信息（必填)
场地目前状态： |  | 已有大楼改造 |  | 结构施工
机房尺寸： |  | 实测机房 (否) |  | 院方图纸
机房结构高度： |  | 整体 *5000* mm |  | 梁下 *5000* mm |  | *请在CAD中标识出梁的位置
机房已完成项目 (请删除未完成项目，添加已完成且不能改动项目)
空调形式： |  | 吸顶空调 |  | 吸顶空调 | 吸顶空调
设备安装位置： |  | *二* 楼 |  | 楼板厚 *150* mm
落地铁板固定方式： |  | 混凝土基础或现浇楼板锚固 |  | *特殊形式选填*
检查室地面走线方式： |  | 地沟线槽 |  | *特殊形式选填*
设备室地面走线方式： |  | 墙面线槽 |  | *特殊形式选填*
控制室地面走线方式： |  | 地沟线槽 |  | *特殊形式选填*
地沟或预埋管最大深度： |  | *100* mm |  | *特殊形式选填*
WCB安装个数： |  | 其他*选填*个 | 检查室*5*个 | 设备室*0*个 | 控制室*0*个 | *跟市场部确认WCB安装位置和个数
设备室墙面能否直接固定机柜后板： |  | 是 |  | *特殊形式选填*
控制室铅窗下墙面能否直接固定接线板： |  | 是 |  | *特殊形式选填*
悬吊铅屏风和手术灯安装方式(吊塔)： |  | (可选) |  | *特殊形式选填*
是否有做净化/净化级别： |  | 是，净化等级 |  | *万*级
配电箱形式： |  | 挂墙 | 填写配电箱尺寸
第三方产品信息
产品名称 | 有/无 | 规格 | 厂家/型号 | 提供商 | 备注
工作站： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
高压注射器： | *必选* | (可选) | （选填） | (可选) | （选填）
稳压电源： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
激光相机： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
备注:
TNS
TT
无急停
带急停

## DXR
Philips Health System 飞利浦医疗系统
Site Survey Report 场地勘察报告 DXR V06
注：
1. 附上机房整体照片两张。
2. 请将机房内梁和柱的情况标示清楚。
3. 将机房内现有的固定不变的状况标示清楚，如柜子、水管、医疗气体等。
4. 已经有了产品配置清单，请同时提供此配置单。
项目信息
客户（医院）： | 无锡江南大学附属医院
项目状态： | 已中标 |  | 项目号（若有）： | （选填）
配置清单(请提供)： | 无 |  | 场地勘察日期： | 2024.9.5
区域 | East |  | 项目工程师： | 赵金灿
详图交付日期： |  |  | 预计机房开工日期：
主机产品信息
设备名称： |  | Digital Diagnost C50
病人床： |  | 移动床 |  | 是否配无线探测器
悬吊架 |  | CSV(C50用) |  | short
胸片架： |  | 是否配spacer |  | 是否配无线探测器
高压发生柜 |  | 65KW
其他特殊配置： |  | 无
场地信息
场地目前状态： |  | 在建新大楼 |  | 结构施工
机房尺寸： |  | 实测机房 (是) |  | 无装饰层
机房结构高度： |  | 整体高 4000 mm |  | 梁下 4000 mm
机房已完成项目 请删除未完成项目，添加已完成项目
空调状态 |  | 吸顶空调 |  | *设备室* | 吸顶空调
设备安装位置： |  | 1 楼 |  | 楼板厚 200 mm
地面固定方式： |  | 混凝土基础或现浇楼板锚固
胸片架安装方式： |  | 钢结构安装
检查室地面走线方式： |  | 地沟线槽 |  | *特殊形式选填*
控制室地面走线方式： |  | 地沟线槽 |  | *特殊形式选填*
墙面电缆走线方式： |  | 墙面明线槽 |  | *特殊形式选填*
机柜后板是否能直接固定于墙面： |  | 是
配电箱形式： |  | 挂墙 | 填写配电箱尺寸
第三方产品信息
产品名称 | 有/无 | 规格 | 厂家/型号 | 提供商 | 备注
稳压电源： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
工作站： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
高压注射器： | *必选* | (可选) | （选填） | (可选) | （选填）
激光相机： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
备注:
TNS
TT
无急停
带急停
是
否
是
否
是
否

## MR
Philips Health System 飞利浦医疗系统
Site Survey Report 场地勘察报告 MRV07
注：
1. 附上机房整体照片两张。
2. 请将机房内梁和柱的情况标示清楚。
3. 将机房内现有的固定不变的状况标示清楚，如柜子、水管、医疗气体等。
4. 已经有了产品配置清单，请同时提供此配置单。
5. 磁体周边环境描述见后页附表。
项目信息
客户（医院）： | 江苏省徐州市中医院
项目状态： | CS Support |  | 项目号（若有）： | （选填）
配置清单(请提供)： | 无 |  | 场地勘察日期： | 2025.4.24
区域 | East |  | 项目工程师： | 王成飞
详图交付日期： |  |  | 预计机开工日期：
主机产品信息
设备名称： |  | Ingenia 3.0T
梯度形式： |  | 双梯
病人床型号： |  | 不带延长板
场地概况
场地目前状态： |  | 在建新大楼
机房测量： |  | 实测机房 (是) |  | 结构完成
机房已完成项目 请删除未完成项目，添加不得改动项目 |  | 病人进入检查室大门
检查室尺寸： |  | 8340 mm(长) x 4740 mm(宽) x 240 mm(墙体厚度) |  |  |  | *四面墙体厚度不一时请在CAD中精确表示
检查室内圈梁、位置和高度检查： |  | 有圈梁，已检查 | 5140mm(距地)及4700mm(自身高度)
检查室高度 及 梁下高度： |  | 5140 mm(层高) 及 4700 mm(梁下高) |  |  |  | *梁的位置请在图中标示出
设备间高度 及 梁下高度： |  | 5140 mm(层高) 及 mm(梁下高) |  |  |  | *梁的位置请在图中标示出
建议屏蔽体高度 及 地面下负深度： |  | *3200* mm（高）； *100* mm（下负深度）； |  |  |  | *屏蔽高度为±0向上，地面下负亦为屏蔽±0向下
设备安装位置： |  | 1 楼 |  | 回填混凝土厚 mm
铝板固定方式： |  | 屏蔽层内混凝土回填锚固 |  |  |  | *如需基础形式的请选择其他，并在后格中填写磁体混凝土基础
控制室到设备室电缆走线方式： |  | 机房外线槽
控制室墙面走线方式： |  | 墙面明线槽
是否安装铁磁性屏蔽： |  | 是(原因：0.5mT磁力线)
机房外部假顶高度： |  | *2800* mm（高） |  |  |  | *室外失超管所经区域的最低高度
搬运通道是否符合磁体搬运要求： |  | 是
室外机位置： |  | 一楼外墙室外地面
失超管室外部分长度及弯头个数： |  | 失超管室外长度: *15* m |  | 预计弯头个数: | *5* 个 | *默认90°弯头
失超管排放出口描述： |  | *失超管从磁体后经走廊和库房至一楼外墙，下喷，离地高度2.5米*
失超管围栏形式： |  | 半封闭式围挡 |  | 长宽高2000*2000*2500
配电箱形式： |  | 落地 | 填写配电箱尺寸
第三方产品信息
产品名称 | 有/无 | 规格 | 厂家型号 | 提供商 | 备注
射频屏蔽： | *必选* | (可选) | (可选) | (可选) | （选填）
水冷机： | *必选* | （选填） | (可选) | (可选) | （选填）
机房专用空调： | *必选* | （选填） | (可选) | (可选) | （选填）
激光定位灯： | *必选* | (可选) | (可选) | (可选) | （选填）
稳压电源： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
工作站： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
高压注射器： | *必选* | (可选) | （选填） | (可选) | （选填）
激光相机： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
备注:
附表：磁体周边环境描述
a) 检查室相邻空间描述
磁体上方 (+X)： | 食堂
磁体下方 (-X)：
磁体右方 (+Y)： | 设备间
磁体左方 (-Y)： | 更衣室
磁体前方 (+Z)： | 控制室
磁体后方 (-Z)： | 走廊
b) 磁体周围对磁场敏感的设备或区域
设备或区域名称 | X | Y | Z
磁场轴线定义图
c) 磁体周围对磁场和射频的干扰因素
干扰因素 | X | Y | Z
磁场轴线定义图 (仅适用于Panorama)
d) 其他
备注:
TNS
TT
无急停
带急停

## CT
Philips Health System 飞利浦医疗系统
Site Survey Report 场地勘察报告 CT V08
注：
1. 附上机房整体照片两张。
2. 请将机房内梁和柱的情况标示清楚。
3. 将机房内现有的固定不变的状况标示清楚，如柜子、水管、医疗气体等。
4. 已经有了产品配置清单，请同时提供此配置单。
项目信息
客户（医院）： | 义务中心医院
项目状态： | 已中标 |  | 项目号（若有）： | （选填）
配置清单(请提供)： | 无 |  | 场地勘察日期： | 2024.5.30
区域 | East |  | 项目工程师： | 王成飞
详图交付日期： |  |  | 预计机开工日期：
主机产品信息
设备名称： |  | *必选* |  | 病人床型号： | *必选* | *病人床固定和升降仅适用于Access
激光灯： |  | *必选* | 填写产品型号 | CCT： | *安装形式*
场地信息
场地目前状态： |  | *必选* |  | *必选*
机房尺寸： |  | *必选* |  | *必选*
机房结构高度： |  | 整体 *必填* mm |  | 梁下 *必填* mm |  | *请在CAD中标识出梁的位置
机房假顶高度： |  | *选填* mm（高） |  |  |  | *有悬吊设备时需填写假顶高度
机房已完成项目(请删除未完成项目，添加已完成且不能改动项目) |  | 病人进入检查室大门 观察窗 控制室到检查室大门 配电箱
空调状态： |  | *检查室* |  | *设备室* | *控制室*
设备安装位置： |  | *必填* 楼 |  | 楼板厚 *必填* mm
地面固定形式： |  | *必选* |  | *特殊形式选填*
检查室地面走线方式： |  | *必选* |  | *特殊形式选填*
设备室地面走线方式： |  | *必选* |  | *特殊形式选填*
控制室地面走线方式： |  | *必选* |  | *特殊形式选填*
配电箱形式： |  | *配电箱形式* | 填写配电箱尺寸
第三方产品信息
产品名称 | 有/无 | 规格 | 厂家型号 | 提供商 | 备注
激光定位灯： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
稳压电源： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
工作站： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
高压注射器： | *必选* | (可选) | （选填） | (可选) | （选填）
激光相机： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
备注:
TNS
TT
无急停
带急停

## 车载CT
Philips Health System 飞利浦医疗系统
Site Survey Report 场地勘察报告 车载CT V01
注：
1. 附上机房整体照片两张。
2. 请将机房内梁和柱的情况标示清楚。
3. 将机房内现有的固定不变的状况标示清楚，如柜子、水管、医疗气体等。
4. 已经有了产品配置清单，请同时提供此配置单。
项目信息
客户（医院）： | XXXXX
项目状态： | *必选* |  | 项目号（若有）： | （选填）
配置清单(请提供)： | *必选* |  | 场地勘察日期： | 2022.xx.xx
区域 | *必选* |  | 项目工程师： | *必填*
详图交付日期： |  |  | 预计机开工日期：
主机产品信息
设备名称： |  | Incisive CT |  | 病人床型号： | *必选*
场地信息
检查仓地面走线方式： |  | *必选* |  | *特殊形式选填*
控制室地面走线方式： |  | *必选* |  | *特殊形式选填*
地面固定形式： |  | *必选* |  | *特殊形式选填*
配电箱信息： |  | *安装位置必选* | *仓内安装时选填*
车厂图纸需体现内容： |  | 车厢三视图 |  | *必须提供* |  | *没有体现不出图！
|  | 突出车厢内壁结构，如铰链，门框等 |  | *必选*
|  | 扩展仓打开和收起状态图纸 |  | *必选*
第三方产品信息
产品名称 | 有/无 | 规格 | 厂家型号 | 提供商 | 备注
稳压电源： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
工作站： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
高压注射器： | *必选* | (可选) | （选填） | (可选) | （选填）
激光相机： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
备注:
TNS
TT
无急停
带急停

## NM
Philips Health System 飞利浦医疗系统
Site Survey Report 场地勘察报告 NM V06
注：
1. 附上机房整体照片两张。
2. 请将机房内梁和柱的情况标示清楚。
3. 将机房内现有的固定不变的状况标示清楚，如柜子、水管、医疗气体等。
4. 已经有了产品配置清单，请同时提供此配置单。
项目信息
客户（医院）： | XXXXX
项目状态： | *必选* |  | 项目号（若有）： | （选填）
配置清单(请提供)： | *必选* |  | 场地勘察日期： | 2016.xx.xx
区域 | *必选* |  | 项目工程师： | *必填*
详图交付日期： |  |  | 预计机开工日期：
主机产品信息
设备名称： |  | *必选*
Portal工作站(太空站) |  | *必选*
准直器车： |  | *必选*
场地信息
场地目前状态： |  | *必选* |  | *必选*
机房尺寸： |  | *必选* |  | *必选*
机房结构高度： |  | 整体 *必填* mm |  | 梁下 *必填* mm
机房已完成项目 (请删除未完成项目，添加已完成且不能改动项目) |  | 病人进入检查室大门 观察窗 控制室到检查室大门 配电箱
空调形式： |  | *检查室* |  | *设备室* | *控制室*
设备安装位置： |  | *必填* 楼 |  | 楼板厚 *必填* mm
地面固定方式： |  | *必选* |  | *特殊形式选填*
检查室地面走线方式： |  | *必选* |  | *特殊形式选填*
设备室地面走线方式： |  | *必选* |  | *特殊形式选填*
控制室地面走线方式： |  | *必选* |  | *特殊形式选填*
配电箱形式： |  | *配电箱形式* | 填写配电箱尺寸
第三方产品信息
产品名称 | 有/无 | 规格 | 厂家型号 | 提供商 | 备注
激光定位灯： | *必选* | (可选) | (可选) | (可选) | （选填）
稳压电源： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
工作站： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
高压注射器： | *必选* | (可选) | （选填） | (可选) | （选填）
激光相机： | *必选* | （选填） | （选填） | (可选) | （选填）
备注:
TNS
TT
无急停
带急停

## database
CT | MR | IXR | DXR | NM
Access CT | Prodiva 1.5CS&CX | 系统型号 | Dura Diagnost 4.X | Bright View XCT
Incisive CT | Multiva 1.5T | Azurion 3M12(Floor) | Dura Diagnost Compact | Gemini
Ingenuity Core128 | Ingenia 1.5T | Azurion 3M15(Floor) | Dura Diagnost F30 | Ingenuity TF
Mx16 | Ingenia 3.0T | Azurion 5M20(Floor) | Digital Diagnost 3.X | Vereos
IQon | Ingenia 1.5T CX | Azurion 5M12(Ceiling) | Digital Diagnost 4.X | polestar M680
Brilliance iCT | Ingenia 3.0T CX | Azurion 5M12(Ceiling)-短臂 | Digital Diagnost C50 | polestar Flight
Brilliance BigBore(BBCT) | Ingenia Elition S and X | Azurion 5M20(Ceiling) | Digital Diagnost C90
Ingenuity Flex | Ambition S and X | Azurion 5M20(Ceiling)-短臂 | Combi Diagnost R90
Brillianc 16 | Achieva 1.5T | Azurion 7M12(Floor) | Proxi Diagnost N90
Brillianc 纳米CT | Achieva 3.0T TX | Azurion 7M20(Floor) | Primary Diagnost
MX4000 | Intera 1.5T | Azurion 7M12(Ceiling) | Easy Diagnost Eleva
Access Dual | Ingenia MR5300 | Azurion 7M12(Ceiling)-短臂 | Micro Dose
CT 6000 | Ingenia MR7700 | Azurion 7M20(Ceiling)
Spectral CT（7500） |  | Azurion 7M20(Ceiling)-短臂
Philips CT Big Bore(BBRT) |  | Azurion 7M12(FlexMove)
Philips CT 3500 |  | Azurion 7M12(FlexMove)-短臂
Azurion 7M20(FlexMove)
Azurion 7M20(FlexMove)-短臂
Azurion 7M20(Flexarm)
Azurion 7M20(Flexarm)-短臂
Azurion 7B1212
Azurion 7B2012-Cardio
Azurion 7B2012-Neuro
Azurion 7B2015-Cardio
Azurion 7B2015-Neuro
Uniq FD10C
Uniq FD10C-短臂
Uniq FD20C
Uniq FD20C-短臂
Uniq FD10F
Uniq FD20F
Uniq FD10-FlexMove
Uniq FD20-FlexMove
Uniq FD20-FlexMove-短臂
Uniq FD1010
Uniq FD2010(15)-Cardio
Uniq FD2010(15)-Neuro
Uniq FD2020
Allura Centron
Allura FD10C
Allura FD10C-短臂
Allura FD20C
Allura FD20C-短臂
Allura FD20F
Allura FD10-FlexMove
Allura FD20-FlexMove
Allura FD20-FlexMove-短臂
Allura FD1010
Allura FD2010-Cardio
Allura FD2010-Neuro
Allura FD2020
Integris移机
C臂轨道型式
标准轨
延长轨-头端延长
Flexarm
Flexmove
落地C(无轨道)
Integris移机4300
延长轨-脚端延长(需产品专家邮件确认)
Flexmove+XL(需产品专家邮件确认)
床铁板型式
AD5/AD7(non-swivel)-9896.002.05302
AD7(swivel)-9896.002.05862
AD5 to Xper-9896.002.13942
AD5i(Centron)-9896.064.00482
AD5移机(需提供移机后铁板样式)
Maquet 1180
悬吊显示器型式
轨道式MCS-2架位(Azurion)
轨道式MCS-4架位(Azurion)
轨道式MCS-4架位+2屏(Azurion)
轨道式MCS-大屏(Azurion)
轨道式MCS-大屏+2屏(Azurion)
轨道式MCS-3架位(UNIQ/Allura)
轨道式MCS-4架位(UNIQ/Allura)
轨道式MCS-6架位(UNIQ/Allura)
轨道式MCS-大屏(UNIQ/Allura)
轨道式MCS-大屏+2小屏(UNIQ/Allura)
原厂吊臂-2架位(Azurion)
原厂吊臂-3架位(Azurion)
原厂吊臂-3架位(Centron)
原厂吊臂-4架位(Centron)
第三方吊塔-4架位(UNIQ/Allura)
第三方吊塔-6架位(UNIQ/Allura)
第三方吊塔-大屏(UNIQ/Allura)
第三方吊塔-2架位(Azurion)
第三方吊塔-4架位(Azurion)
第三方吊塔-大屏(Azurion)
其它,需详述
铅屏&手术灯型式
MCS(原厂铅屏&手术灯)
MCS(华仁铅屏替换原厂铅屏+原厂手术灯)
原厂弹簧臂(Azurion3 & Centron)
华仁铅屏&手术灯
其它第三方吊杆(需细化)

## 数据 (hidden)
设备
[8 empty] | （必选） | （必选） | （必选） | （必选） | （必选）
South | North | East | West | Loan |  | REGION |  | *必选* | *必选* | *必选* | *必选* | *必选*
*必选* | *必选* | *必选* | *必选* | *必选* |  | *必选* |  | Allura Xper FD20C | Easy Diagnost Eleva | Ingenuity TF PET/CT | Achieva 3.0T(TX) | Brilliance iCT
王佳维 | 魏志刚 | 吴峰 | 温虹政 | 徐豪 |  | North |  | Allura Xper FD10C | MicroDose SI Universal L50U（木兰） | BrightView XCT | Achieva 1.5T | Brilliance CT Big Bore Oncology
陈海鹏 | 高广瑞 | 包沈辉 | 刘健 |  |  | South |  | Allura Xper FD20F | DigitalDiagnost 3.0 HP（幻影） | BrightView | Intera 1.5T | Ingenuity CT
黎明 | 张健 | 陈俊 | 周聪 |  |  | East |  | Allura Xper FD10F | DigitalDiagnost 3.0 Chest | Precedence | Ingenia 3.0T | Ingenuity Flex
胡锦光 | 李晏民 | 王晓磊 | 刘春良 |  |  | West |  | Allura Xper FD20/20 | DuraDiagnost（双子星） |  | Ingenia 1.5T | MX 16-Slice
李航 | 万峥 | 黄继中 | 段乐平 |  |  | Loan |  | Allura Xper FD10/10 | Primary Diagnost DR（启明星） |  | Multiva 1.5T | MX 4000 Dual
向铸 | 刘志飞 | 蒋磊 | 戴轩弋 |  |  |  |  | Allura Xper FD20/10 | DuraDiagnost Compact（北极星） |  |  | Access Dual
| 曹岩 | 梁广志 | 高烜 |  |  |  |  | Allura Xper CV20 |  |  |  | IQon Spectral CT
| 马力 | 胡超越 | 徐永生 |  |  |  |  | Allura Xper FlexMove |  |  |  | Brilliance 64-Channel(纳米CT)
| 申家志 | 毛元乐 | 苏旭 |  |  |  |  | Allura Xper Rail Extended |  |  |  | Brilliance 16-Slice
| 张明洋 | 陶凯 | [5 empty] | Allura Centron
| 王宏彬 | 黄德泉 | [5 empty] | UNIQ Clarity FD20C
| 杨宇 | [6 empty] | UNIQ Clarity FD10C
| 罗毅 | [6 empty] | UNIQ Clarity FD20F
| 王国斌 | [6 empty] | UNIQ Clarity FD10F
UNIQ Clarity FD20/20
UNIQ Clarity FD10/10
UNIQ Clarity FD20/10
UNIQ Clarity CV20
UNIQ Clarity FlexMove
| 响应时间 | 项目状态 | 邮寄份数 |  | yes&no |  | 选中
| *必选* | *必选* | *必选* |  | *必选* |  | *必选*
| 正常(一周) | Pre-Sales | 2 |  | 是 |  | □
| 紧急(三天) | CS Support | 3 |  | 否 |  | ☑
|  | 已中标 | 4
5
Result
OK
信息不全
图面质量
布局合理性
应用流程
其他